江西师范大学实验室大型设备搬迁及相关地线铺设项目
采购询价公告

我校拟实施实验室大型设备搬迁及相关地线铺设项目，现就该项目进行询价，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与报价。
一、项目情况
1.项目预算：330万元。
2.项目内容：实验室大型设备搬迁及相关地线铺设服务，主要包括大型精密仪器、普通仪器、家具、电器、气瓶等搬迁，以及大型仪器独立接地地线铺设、开挖恢复及检测等（具体要求详见任务清单）。
3.设备搬迁要求：
1) 所有设备移机过程中所包含的拆机、包装、运输、安装、调试、保险费用均由供应商负责。
2) 设备的配电控制箱由供应商负责配备。（新楼装修已安装了部分配电控制箱，不足由供应商补齐）
3) 供应商须提前赴现场勘查，评估运输路径（含门宽、通道等）通行条件，并出具详细的移机方案和应急预案。如果因对现场勘查情况不清楚或者不齐全导致的相关风险，由供应商自行承担。
4) 供应商保证为提供设备移机服务所用运输车辆和工具，符合货物的安全运输和装卸的要求，供应商有义务恰当和谨慎完成设备装卸工作。搬运全程需专人监督车辆装载、摆放、防护及加固情况，保障设备安全。过程中所需的包装、保险、运输费用由供应商负责。
5) 供应商必须确保移机过程中的安全，如造成供应商人员、采购人或第三方人员伤害或财物损坏，设备损坏的，供应商需负全部责任。
6) [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]如移机过程中出现设备故障，供应商应负责提供配件，供应商确保提供的备件是与原设备型号一致的全新原厂备件，安装完毕后达到相关设备公司运行标准。配件、维修费用由供应商负责。
7) 提供全天候的技术支持服务，对采购人所反映的任何问题在2小时之内及时响应。
8) 设备移机前，供应商须在设备正常工作环境下开机运行，进行全面的功能测试、图谱质量测试及系统数据采集与备份，详细记录各项性能参数，作为移机后恢复调试的基准依据。
9) 供应商完成数据采集后，切断设备供电电源，对整套设备及其附属部分进行规范、安全的保护性拆解。拆解过程中，对各类线缆进行标记、分类整理，对易损部件和接口采取防尘、防震保护措施。对所属设备相关的配件进行专业的保护包装，确保适合长途或短途运输。
10) 设备安装完成后，以移机前采集的数据为依据，供应商负责对该机进行全面检查和调试，在硬件完好的情况下，确保经调试后的系统性能指标及状态，达到甚至优于搬迁前的相应性能指标及状态，并得到采购人的认可。移机至新址后，如仪器不能正常运转，则由供应商负责予以修复直至仪器正常运转，并得到采购人的认可。
11) 供应商须按采购人提出需求后，在规定时间内完成设备移机和性能检测，保证采购人工作正常进行。
12) 稳态/瞬态荧光光谱仪等15台（套）设备须由原厂负责实施移机，包括原厂指派工程师、提供与原厂签订的移机服务协议，协议加盖原厂公章。
13) 3台核磁共振波谱仪移机：必须更换磁体所有密封O型圈；移机过程中，若发生二次或以上升场的所有费用由供应商承担；磁体大密封O型圈请当面拆封，院方代表现场见证；核磁共振波谱仪移机前须在5个工作日内向管辖区公安机关备案。
14) X射线光电子能谱仪移机：更换单氩漏气阀；完成氩离子团簇枪调试。
15) [bookmark: OLE_LINK3]场发射扫描电镜移机：移机后提供1次高级保养，并提供保养报告单；维护保养服务包含但不限于设备的安全与质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保养中需更换的损耗品由供应商免费提供。（具体保养内容详见任务清单）
16) 多角度激光光散色仪移机：移机后提供1次高级保养，并提供保养报告单；维护保养服务包含但不限于设备的安全与质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保养中需更换的损耗品由供应商免费提供。（具体保养内容详见任务清单）
17) 电感耦合等离子体串联质谱仪ICP-MSMS移机前须在商务部系统上在线备案。
18) 所有设备工作气体管路的安装及接入费用由供应商承担。
19) 服务周期内，供应商指派一名经验丰富的项目经理全程负责，协调各方资源，确保问题能及时解决。项目经理应每日就项目进度与采购人及时进行沟通汇报。
20) 供应商必须具备处理本项目设备重大故障的能力。
21) 移机过程中，因保护措施不善或操作失误引起的设备损坏、部件丢失等损失，均由供应商承担全额赔偿责任，并通过修复、置换等方式将设备恢复到移机前使用运行状态。若因供应商原因延误双方约定交付使用时间，供应商需按实际造成的损失向采购人赔偿。
22) 针对搬迁中的重点难点问题，供应商负责制定应急措施以及安全保障措施，所有方案经采购人同意后方可进场实施。
23) 搬迁时不能损坏原址环境，如需破拆，则须采购人现场负责人同意。
24) 本项目验收工作由采购人组织，依据移机前记录的性能参数和国家相关行业的质控标准进行。设备移机后应能正常开机运行，各项功能、图谱质量应与移机前状态一致。验收合格后，双方签署《项目验收报告》。供应商须提供移机过程记录、调试报告等完整资料。
4.地线铺设要求：地线须独立接地，铺设工程含开挖、接地极、线缆、回填恢复及检测。（具体要求详见任务清单）。
5.服务要求：
①本项目为交钥匙工程，报价须包含拆机、运输、安装、调试、人工、包装耗材、设备搬迁保险费、开挖恢复、检测、税费等全部费用。
②参与报价单位须提供近三年相关仪器设备搬迁合同，否则报价无效。
③原厂移机后提供1个月质保，其它移机验收后提供3个月质保。
④须编制搬迁方案、地线施工方案、安全文明措施和应急预案，配备专业人员，与仪器负责人对接，做好气瓶、液氮、危化品等合规处置，保护校方设施，及时清运垃圾。
⑤按清单数量、地点、时间完成搬迁及地线施工，不得损坏、丢失设备。
6.验收要求：
①验收按清单核对数量、外观、附件及放置房间，设备通电测试、性能参数恢复至搬迁前状态，特殊仪器须按照厂家要求完成调试。
②地线须提供接地电阻、零地电压等检测报告并合格，沟槽恢复完好。
③提交搬迁前后参数记录、测试报告、保险单、质保承诺及合同等资料。
二、报价人资格条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购内容，具有合法资格的供应商。
3.国内具有独立法人资格。
4.本项目不接受联合体投标。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加我校采购活动的处罚。
三、报名截止时间及材料要求
[bookmark: _GoBack]1.2026年09月29日14:30点，组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价。报价截至09月30日16:00点（未进行现场勘察的供应商不得参与报价）。
2.材料要求：供应商以特快专递的方式提供以下材料的复印件一份（A4规格、双面印刷装订成册，封面加盖单位公章）。
①企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；
②法定代表人身份证复印件；
③报名代表人身份证复印件及所在公司交社保证明（报名代表是法定代表人的无需提供）；
④法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；
⑤近3年的业绩证明材料（合同复印件）；
⑥电子邮箱、联系人、联系电话。
⑦报价一览表（按附件列出的货物单价及总报价）；
四、其他说明
本次询价仅作为编制招标控制价的参考依据之一。
五、联系人
龚老师；联系电话：0791-88120210；13907917380
地址：南昌市紫阳大道99号江西师范大学
以上材料均需加盖公章；材料要齐全，否则拒绝报名。


江西师范大学资产与实验室管理处
2026年9月23日


附件：大型设备搬迁、地线铺设清单

