气相色谱仪等设备一批采购项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 总预算 | 单项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪① | 1 | 1000万 |  |
| 2 | 气相色谱仪② | 1 |  |  |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪 | 3 |  |  |
| 4 | 液相色谱仪① | 1 |  |  |
| 5 | 超高效液相色谱仪① | 5 |  |  |
| 6 | 超高效液相色谱仪② | 1 |  |  |
| 7 | 超高效液相色谱仪③ | 1 |  |  |
| 8 | 超高效液相色谱仪④ | 1 |  |  |
| 9 | 高效液相色谱质谱联用仪 | 1 |  |  |
| 10 | 400MHz核磁共振波谱仪 | 1 |  |  |

1.气相色谱仪①

1.保留时间重现性<0.06%，峰面积重现性<2% RSD

2.柱箱温度范围：室温以上8℃～400℃

3.温度设定精度：0.1℃

4.压力设定范围：0～100psi

5.压力控制精度: 0.01psi

6.氢火焰检测器（FID）：最低检测限（十三烷）：<3 pg C/s。

7.液体自动进样器：不少于50位；

8.仪器配置

8.1 气相色谱主机1套

8.2 惰性分流/不分流进样口（带EPC）1套

8.3 FID检测器（带EPC）1套

8.4 液体自动进样器1套

8.5色谱软件1套

8.6电脑打印机1套

8.7 配套氮气气体及减压阀1套，国内配套氢气和空气发生器1套

2.气相色谱仪②

1.保留时间重现性<0.06%，峰面积重现性<2% RSD

2.柱箱温度范围：室温以上8℃～400℃

3.温度设定精度：0.1℃

4.压力设定范围：0～100psi

5.压力控制精度0.01psi

6.氢火焰检测器（FID）：最低检测限（十三烷）：<3 pg C/s。

7.液体自动进样器：不少于50位；

8.顶空进样器：不少于10位

9.仪器配置

9.1 气相色谱主机1套

9.2 惰性分流/不分流进样口（带EPC）2套

9.3 FID检测器（带EPC）1套

9.4 液体自动进样器 1套

9.5 顶空自动进样器 1套

9.6色谱软件1套

9.7 电脑打印机1套

9.8 配套气体及加压阀1套，氢气/空气发生器1套

3.气相色谱质谱联用仪

1.保留时间重现性<0.06%，峰面积重现性<2% RSD

2.柱箱温度范围：室温以上8℃～400℃

3.温度设定精度：0.1℃

4.压力设定范围：0～100psi

5.压力控制精度: 0.01psi

6.液体自动进样器：不少于150位；

7.质谱部分

7.1信噪比：1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于 5000:1

7.2离子源：配置惰性EI源，独立控温，最高温度可到300˚C

7.3灯丝电流：0-250uA

7.3质量数范围：0.8-1000u

8.气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件

9配置清单

9.1 气相主机 1套；

9.2 惰性分流/不分流进样口(带EPC)1套

9.3液体自动进样器 1套；

9.4 质谱检测器 1套；

9.5 工作站1套（包含软件和电脑）；

9.6 气质安装工具包1套；

9.7 国内配套6K VA UPS电源1套

9.8 国内配套高纯氦气钢瓶及减压阀1套

4.高效液相色谱仪

1. 四元梯度泵

1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min

1.2 压力：不小于400Bar

2.自动进样器

2.1样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）

2.2样品恒温箱温度可调，温度范围5℃-40℃可调

3 温控柱温箱

3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃

3.2柱容量：能同时装6根色谱柱，

4.二极管整列检测器

4.1波长范围：190～640nm

4.2 采集频率：不小于100HZ

5仪器配置要求

5.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套

5.2 独立脱气机

5.3自动进样器1套，带温控功能。

5.4独立柱温箱1套(带6位切换阀)

5.5二极管阵列检测器1套

5.6 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）

5.超高效液相色谱仪①

1. 四元梯度泵

1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min

1.2 压力：不小于600Bar

2.自动进样器样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）

3 温控柱温箱

3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃

3.2柱容量：能同时装 2根色谱柱，

4.紫外检测器

4.1波长准确度：±1nm

4.2 采集频率：不小于100HZ

5仪器配置要求

5.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套

5.2自动进样器1套

5.3柱温箱1套

5.4紫外检测器1套

5.5 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）

- 超高效液相色谱仪②

1. 四元梯度泵

1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min

1.2 压力：不小于600Bar

2.自动进样器样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）

3 温控柱温箱

3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃

3.2柱容量：能同时装 2根色谱柱，

4.二极管阵列检测器

4.1波长范围：190～640nm

4.2 采集频率：不小于100HZ

5.电雾式检测器

5.1流速范围：0.01 mL/min~2.0 mL/min

5.2响应因子一致性：CAD响应值的RSD＜6%；

6仪器配置要求

6.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套

6.2自动进样器1套，带温控功能。

6.3柱温箱1套

6.4二极管阵列检测器1套

6.5电雾式检测器1套

6.6 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）

7.超高效液相色谱仪③

1. 四元梯度泵

1.1流量范围：0.001mL/min～5.0mL/min

1.2 压力：不小于800Bar

2.自动进样器

2.1样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）

2.2样品恒温箱温度可调，温度范围5℃-40℃可调

3 温控柱温箱

3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃

3.2柱容量：能同时装 6根色谱柱，

4.紫外检测器

4.1波长范围：190～640nm

4.2 采集频率：不小于100HZ

5仪器配置要求

5.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套

5.2自动进样器1套，带温控功能。

5.3独立柱温箱1套(带6位切换阀)

5.4紫外检测器 1套

5.5 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）

8.超高效液相色谱仪④

1. 四元泵

1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min

1.2 压力：不小于600Bar

2.自动进样器样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）

3 温控柱温箱

3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃

3.2柱容量：能同时装 2根色谱柱，

4.二极管阵列检测器

4.1波长范围：190～640nm

4.2 采集频率：不小于100HZ

5.蒸发光散射检测器

5.1洗脱液流量范围：0.2–5 mL/min

5.2数字输出：10、40 或 80 Hz；

6仪器配置要求

6.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套

6.2自动进样器1套，带温控功能。

6.3柱温箱1套

6.4二极管阵列检测器1套

6.5蒸发光散射检测器1套

6.6 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）

9.高效液相色谱质谱联用仪

- 配置要求：

  - 超高压液相色谱系统包括: 四元泵，真空在线脱气机，控温自动进样器，柱温箱，软件。

  - 单四极杆质谱系统包括:独立的ESI离子源，APCI离子源，四极杆主机，质谱工作站，计算机

  - 辅助设备：不间断电源，氮气发生器

2.四元泵

2.1流量范围：0.001 - 5 mL/min，递增率0.001 mL/min

2.2压力范围：0 – 800bar或更高

3.自动进样器

3.1样品容量：不少于120位。

3.2进样范围：0.1 - 20 L

4.柱温箱柱温范围：室温以下10 ℃ –80 ℃可调

5. 二极管整列检测器

5.1 波长范围：190～640nm

5.2采集频率：100HZ

6.单四极杆质谱仪

6.1离子源：独立ESI源和APCI源

6.2质量范围：m/z 2- 1,400

6.3最大扫描速率：≥10,000 amu/s

6.4 ESI+灵敏度：柱上进样1pg 利血平(m/z:609)， S/N>40

6.5.ESI-灵敏度：柱上进样1pg 氯霉素(m/z:321)， S/N>40

7.氮气发生器

7.1最大气体输出流速：≥ 30 L/min

7.2最大气体输出压力：≥ 6.9 bar

- 400MHz核磁共振波谱仪

1.超导磁体:具有低液氮与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体，液氦维持时间不少于300天

2. 射频通道数: 不少于2个

3. 自动/手动匀场系统

4. 自动进样器不少于50位

5. 5mm液体探头：配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件，可检测1H、13C、15N等原子，1H灵敏度不少于500：1（0.1%EB）

6. PC工作站：内存不少于 16 GB; 硬盘不少于2 TB

7. 核磁软件：具有控制仪器和数据分析功能

8. 安装所需要的液氮液氦，纯度大于等于3个9