气相色谱仪等设备一批采购项目
	序号
	名称
	数量
	总预算
	单项报价

	1
	气相色谱仪①
	1
	1000万
	

	2
	气相色谱仪②
	1
	
	

	3
	气相色谱质谱联用仪
	3
	
	

	4
	液相色谱仪①
	1
	
	

	5
	超高效液相色谱仪①
	5
	
	

	6
	超高效液相色谱仪②
	1
	
	

	7
	超高效液相色谱仪③
	1
	
	

	8
	超高效液相色谱仪④
	1
	
	

	9
	高效液相色谱质谱联用仪
	1
	
	

	10
	400MHz核磁共振波谱仪
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1.气相色谱仪①
[bookmark: _Hlk2812294][bookmark: OLE_LINK27]1.保留时间重现性<0.06%，峰面积重现性<2% RSD
2.柱箱温度范围：室温以上8℃～400℃
3.温度设定精度：0.1℃
4.压力设定范围：0～100psi
5.压力控制精度: 0.01psi
6.氢火焰检测器（FID）：最低检测限（十三烷）：<3 pg C/s。
[bookmark: OLE_LINK1]7.液体自动进样器：不少于50位；
8.仪器配置
[bookmark: OLE_LINK13]8.1 气相色谱主机1套
8.2 惰性分流/不分流进样口（带EPC）1套
[bookmark: _Hlk239270682]8.3 FID检测器（带EPC）1套
[bookmark: OLE_LINK7]8.4 液体自动进样器1套
8.5色谱软件1套
8.6电脑打印机1套
8.7 配套氮气气体及减压阀1套，国内配套氢气和空气发生器1套


2.气相色谱仪②
[bookmark: _Hlk528870464]1.保留时间重现性<0.06%，峰面积重现性<2% RSD
2.柱箱温度范围：室温以上8℃～400℃
3.温度设定精度：0.1℃
4.压力设定范围：0～100psi
5.压力控制精度0.01psi
6.氢火焰检测器（FID）：最低检测限（十三烷）：<3 pg C/s。
7.液体自动进样器：不少于50位；
8.顶空进样器：不少于10位
9.仪器配置
9.1 气相色谱主机1套
[bookmark: _Hlk239270529]9.2 惰性分流/不分流进样口（带EPC）2套
[bookmark: OLE_LINK2]9.3 FID检测器（带EPC）1套
9.4 液体自动进样器 1套
9.5 顶空自动进样器 1套
9.6色谱软件1套
9.7 电脑打印机1套
9.8 配套气体及加压阀1套，氢气/空气发生器1套

3.气相色谱质谱联用仪
[bookmark: _Hlk65154413]1.保留时间重现性<0.06%，峰面积重现性<2% RSD
2.柱箱温度范围：室温以上8℃～400℃
3.温度设定精度：0.1℃
4.压力设定范围：0～100psi
5.压力控制精度: 0.01psi
6.液体自动进样器：不少于150位；
7.质谱部分
[bookmark: _Hlk66276052][bookmark: _Hlk107782224]7.1信噪比：1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于 5000:1
7.2离子源：配置惰性EI源，独立控温，最高温度可到300˚C
[bookmark: _Hlk66276261]7.3灯丝电流：0-250uA
[bookmark: _Hlk107782532]7.3质量数范围：0.8-1000u
8.气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 
9配置清单
9.1 气相主机 1套；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk239270955]9.2 惰性分流/不分流进样口(带EPC)1套
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]9.3液体自动进样器 1套；
9.4 质谱检测器 1套；
9.5 工作站1套（包含软件和电脑）；
[bookmark: OLE_LINK22]9.6 气质安装工具包1套；
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]9.7 国内配套6K VA UPS电源1套
[bookmark: OLE_LINK18]9.8 国内配套高纯氦气钢瓶及减压阀1套
[bookmark: OLE_LINK19]




4.高效液相色谱仪
1. 四元梯度泵
1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min
[bookmark: _GoBack]1.2 压力：不小于400Bar
2.自动进样器
2.1样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）
2.2样品恒温箱温度可调，温度范围5℃-40℃可调
3 温控柱温箱
3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃
3.2柱容量：能同时装6根色谱柱， 
4.二极管整列检测器
4.1波长范围：190～640nm
4.2 采集频率：不小于100HZ
5仪器配置要求
5.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套
5.2 独立脱气机
[bookmark: OLE_LINK12]5.3自动进样器1套，带温控功能。
5.4独立柱温箱1套(带6位切换阀)
5.5二极管阵列检测器1套
5.6 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）
5.超高效液相色谱仪①
1. 四元梯度泵
1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min
1.2 压力：不小于600Bar
2.自动进样器样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）
3 温控柱温箱
3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃
3.2柱容量：能同时装 2根色谱柱， 
4.紫外检测器
4.1波长准确度：±1nm
4.2 采集频率：不小于100HZ
5仪器配置要求
5.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套
5.2自动进样器1套
5.3柱温箱1套
5.4紫外检测器1套
5.5 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）


6. 超高效液相色谱仪②
1. 四元梯度泵
1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min
1.2 压力：不小于600Bar
2.自动进样器样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）
3 温控柱温箱
3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃
3.2柱容量：能同时装 2根色谱柱， 
4.二极管阵列检测器
4.1波长范围：190～640nm
4.2 采集频率：不小于100HZ
5.电雾式检测器
5.1流速范围：0.01 mL/min~2.0 mL/min
5.2响应因子一致性：CAD响应值的RSD＜6%；
6仪器配置要求
6.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套
6.2自动进样器1套，带温控功能。
[bookmark: OLE_LINK3]6.3柱温箱1套
6.4二极管阵列检测器1套
6.5电雾式检测器1套
6.6 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）



7.超高效液相色谱仪③
1. 四元梯度泵
1.1流量范围：0.001mL/min～5.0mL/min
1.2 压力：不小于800Bar
2.自动进样器
2.1样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）
2.2样品恒温箱温度可调，温度范围5℃-40℃可调
3 温控柱温箱
3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃
3.2柱容量：能同时装 6根色谱柱， 
4.紫外检测器
4.1波长范围：190～640nm
4.2 采集频率：不小于100HZ
5仪器配置要求
5.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套
5.2自动进样器1套，带温控功能。
5.3独立柱温箱1套(带6位切换阀)
5.4紫外检测器 1套
5.5 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）

8.超高效液相色谱仪④
1. 四元泵
1.1流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min
1.2 压力：不小于600Bar
2.自动进样器样品容量：不小于120 位 （2.0ml 样品位数）
3 温控柱温箱
3.1温控制范围： 高于环境温度5℃-80℃
3.2柱容量：能同时装 2根色谱柱， 
4.二极管阵列检测器
4.1波长范围：190～640nm
4.2 采集频率：不小于100HZ
5.蒸发光散射检测器
5.1洗脱液流量范围：0.2–5 mL/min
5.2数字输出：10、40 或 80 Hz；
6仪器配置要求
6.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶）1套
6.2自动进样器1套，带温控功能。
6.3柱温箱1套
6.4二极管阵列检测器1套
6.5蒸发光散射检测器1套
6.6 液相色谱工作站1套（包含软件和电脑）

9.高效液相色谱质谱联用仪
1 配置要求：
1.1 超高压液相色谱系统包括: 四元泵，真空在线脱气机，控温自动进样器，柱温箱，软件。
1.2 单四极杆质谱系统包括:独立的ESI离子源，APCI离子源，四极杆主机，质谱工作站，计算机
1.3 辅助设备：不间断电源，氮气发生器 
2.四元泵
2.1流量范围：0.001 - 5 mL/min，递增率0.001 mL/min
2.2压力范围：0 – 800bar或更高
3.自动进样器
3.1样品容量：不少于120位。
3.2进样范围：0.1 - 20 L
[bookmark: OLE_LINK24]4.柱温箱柱温范围：室温以下10 ℃ –80 ℃可调
5. 二极管整列检测器
5.1 波长范围：190～640nm
5.2采集频率：100HZ
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41]6.单四极杆质谱仪
6.1离子源：独立ESI源和APCI源
6.2质量范围：m/z 2- 1,400
6.3最大扫描速率：≥10,000 amu/s
6.4 ESI+灵敏度：柱上进样1pg 利血平(m/z:609)， S/N>40
6.5.ESI-灵敏度：柱上进样1pg 氯霉素(m/z:321)， S/N>40
7.氮气发生器
7.1最大气体输出流速：≥ 30 L/min 
7.2最大气体输出压力：≥ 6.9 bar



10.  400MHz核磁共振波谱仪
1.超导磁体:具有低液氮与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体，液氦维持时间不少于300天
2. 射频通道数: 不少于2个
3. 自动/手动匀场系统
4. 自动进样器不少于50位
5. 5mm液体探头：配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件，可检测1H、13C、15N等原子，1H灵敏度不少于500：1（0.1%EB）
6. PC工作站：内存不少于 16 GB; 硬盘不少于2 TB 
7. 核磁软件：具有控制仪器和数据分析功能
8. 安装所需要的液氮液氦，纯度大于等于3个9
3

